## Sheet1
문서 번호 | 핵심 해결방법 | 발생 상황 | 문서 내 순위 | 절대 가중치 | 비고(가중치 근거)
HPLC-001 | (UV) 시스템 안정화 | RT값 밀림/변동 | 1 | 8 | 분석 시작 전 시스템 평형 도달을 통해 유량의 정확성을 확보함
|  | 베이스라인 노이즈/드리프트 | 2 | 8 | 검출기 안정화와 탈기를 통해 바탕선의 흔들림을 방지하는 필수 조치임
|  | RSD(재현성) 이상 | 3 | 7 | 안정화가 미흡할 경우 주입 간 데이터 편차가 발생할 확률이 높음
|  | 압력 및 유량 이상 | 4 | 7 | Seal wash 펌프 프라이밍을 통해 염 석출을 방지하고 압력을 유지함
HPLC-002 | Dry Prime (수동) | 압력 및 유량 이상 | 1 | 10 | 라인이 완전히 비어 유량이 나오지 않을 때 수행하는 유일하고 확실한 해결책임
|  | RT값 밀림/변동 | 2 | 9 | 대량의 기포를 직접 제거하여 유량의 일관성을 빠르게 회복함
|  | 베이스라인 노이즈/드리프트 | 3 | 8 | 유로 내 거대 기포가 셀로 유입되어 발생하는 노이즈를 근본적으로 차단함
HPLC-003 | Wet Prime (자동) | RT값 밀림/변동 | 1 | 8 | 용매 교체 시 유로 내 잔류 용매와 미세 기포를 제거하여 RT를 안정화함
|  | 베이스라인 노이즈/드리프트 | 2 | 8 | 새로운 용매로의 치환을 통해 검출기 바탕선의 노이즈를 억제함
|  | RSD(재현성) 이상 | 3 | 7 | 분석 전 용매 계통의 안정성을 확보하여 면적 재현성을 높이는 표준 조치임
HPLC-004 | Buffer → Organic 용매 변경 | 압력 및 유량 이상 | 1 | 9 | 염 석출 방지를 위한 중간 세척 공정으로, 압력 급증 및 라인 막힘을 예방함
|  | 베이스라인 노이즈/드리프트 | 2 | 8 | 버퍼 염 제거를 통해 잔류 성분에 의한 노이즈와 베이스라인 드리프트를 방지함
|  | RSD(재현성) 이상 | 3 | 7 | 유기용매에 의한 기포 발생을 억제하여 주입 단계의 안정성을 확보함
HPLC-005 | (UV) 세척 및 루프 퍼지 | 캐리오버 및 고스트 피크 | 1 | 9 | 분석 후 잔류 샘플 및 오염 물질을 제거하는 가장 표준적인 세척 절차임
|  | 베이스라인 노이즈/드리프트 | 2 | 8 | 이전 분석 성분의 잔류에 의한 바탕선 불안정을 방지하는 핵심 조치임
|  | RSD(재현성) 이상 | 3 | 7 | 인젝터와 루프 세척을 통해 다음 분석 시 주입량의 일관성을 확보함
HPLC-006 | Check valve 교체 | 압력 및 유량 이상 | 1 | 10 | Lost Prime 및 압력 변동(Delta 값 상승) 발생 시 가장 확정적인 해결책임
|  | RT값 밀림/변동 | 2 | 9 | 체크밸브 오작동으로 인한 불규칙한 유량 공급은 RT 변동의 직접적 원인이 됨
|  | RSD(재현성) 이상 | 3 | 7 | 유동적인 압력 변화가 피크 면적 값의 정밀도에 영향을 주는 경우임
HPLC-007 | In-line 필터 교체 | 압력 및 유량 이상 | 1 | 9 | 체크밸브 교체 후에도 압력이 불안정하거나 막힘 현상 시 우선 점검 대상임
|  | RT값 밀림/변동 | 2 | 8 | 필터 막힘으로 인한 유로 저항 증가는 유량 저하 및 RT 밀림을 유발함
|  | 베이스라인 노이즈/드리프트 | 3 | 7 | 필터 오염으로 인한 유로 내 맥동(Pulsation)이 베이스라인에 반영될 수 있음
HPLC-008 | Sample Loop 교체 | RSD(재현성) 이상 | 1 | 8 | 규격 부적합 또는 피팅 마모로 인한 누수 발생 시 재현성 불량의 원인이 됨
|  | 압력 및 유량 이상 | 2 | 7 | 루프 연결 부위의 체결 불량은 시스템 압력 저하 및 누수를 유발함
|  | 캐리오버 및 고스트 피크 | 3 | 6 | 루프 내부 벽면의 고착된 오염물질은 세척으로 안 될 시 교체가 해결책임
HPLC-009 | Purge Injector (시린지 기포 제거) | RSD(재현성) 이상 | 1 | 8 | 시린지 내 기포는 주입 볼륨의 오차를 유발하여 재현성을 저하시키는 주요 원인임
|  | 캐리오버 및 고스트 피크 | 2 | 8 | 인젝터 및 라인 내 잔류 용매를 치환하여 이전 분석 성분의 영향을 제거함
|  | 압력 및 유량 이상 | 3 | 4 | 주입 계통의 기포가 유로로 유입될 때 발생하는 일시적인 압력 튐 현상을 방지함
HPLC-010 | RI 시스템 및 셀 안정화 | 베이스라인 노이즈/드리프트 | 1 | 9 | 온도 변화에 민감한 RI 검출기의 특성상 충분한 퍼지와 안정화는 바탕선 확보의 필수 조건임
|  | RT값 밀림/변동 | 2 | 8 | 시스템 전체의 열적, 화학적 평형 도달을 통해 안정적인 유량을 유지함
|  | RSD(재현성) 이상 | 3 | 7 | 검출기 안정성은 신호 대 잡음비(S/N)에 영향을 주어 면적 값의 정밀도를 결정함
HPLC-011 | RI 시스템 및 컬럼 세척 | 캐리오버 및 고스트 피크 | 1 | 9 | 분석 후 잔류하는 당류나 고농도 성분을 제거하여 다음 분석의 오염을 차단함
|  | 베이스라인 노이즈/드리프트 | 2 | 8 | 컬럼 및 셀에 흡착된 성분을 세척하여 바탕선의 노이즈와 드리프트를 억제함
|  | 압력 및 유량 이상 | 3 | 7 | 버퍼 사용 후 염 석출을 방지하기 위한 세척으로 유로 막힘과 압력 상승을 예방함
HPLC-012 | ELSD 시스템 및 온도 안정화 | 베이스라인 노이즈/드리프트 | 1 | 9 | 가스 유량과 온도 설정값 도달은 ELSD의 안정적인 베이스라인을 위한 핵심 요소임
|  | 피크 미검출 | 2 | 8 | 가스 공급이나 온도 설정 오류 시 분무 및 증발이 되지 않아 피크가 나타나지 않을 수 있음
|  | RSD(재현성) 이상 | 3 | 7 | 검출기 내 유로와 온도의 평형 상태는 분석 데이터의 재현성을 확보하는 기반이 됨
HPLC-013 | (ELSD) 세척 및 용매 기화 | 캐리오버 및 고스트 피크 | 1 | 9 | 분석 후 잔류 성분 제거 및 검출기 내 잔류 용매 기화에 필수적인 조치임
|  | 베이스라인 노이즈/드리프트 | 2 | 8 | 검출기 내부에 남은 용매를 완전히 날려주어 바탕선 안정성을 확보함
|  | 압력 및 유량 이상 | 3 | 7 | 버퍼 사용 후 유로 내 염 석출을 방지하여 라인 막힘과 압력 상승을 예방함
HPLC-014 | Seal/Needle wash 프라이밍 | 압력 및 유량 이상 | 1 | 8 | 씰 세척 라인을 채워 염 석출을 방지함으로써 펌프 하드웨어를 보호하고 압력을 유지함
|  | 캐리오버 및 고스트 피크 | 2 | 7 | 니들 외부 세척액을 정상적으로 공급하여 주입 간 교차 오염을 방지함
|  | RSD(재현성) 이상 | 3 | 6 | 세척 및 씰 상태 안정화는 일정한 주입 환경을 제공하여 재현성에 기여함
HPLC-015 | Method 최대 압력 한도 변경 | 기계적 에러 알람 | 1 | 9 | 압력 한계 초과로 인한 기기 정지 에러를 즉각적으로 해결하여 분석 가능 상태를 유지함
|  | 압력 및 유량 이상 | 2 | 5 | 물리적 압력을 낮추지는 않으나, 일시적인 압력 상승 상황에서 흐름을 유지함
HPLC-016 | 공바이알 테스트 (Leak 진단) | RSD(재현성) 이상 | 1 | 9 | 주입부의 미세 누수 여부를 육안으로 진단하여 면적 감소의 근본 원인을 파악함
|  | 압력 및 유량 이상 | 2 | 8 | 인젝터 파트의 물리적 누수 위치를 특정하여 압력 강하 원인을 찾아냄
|  | 피크 미검출 | 3 | 6 | 니들이 샘플을 제대로 흡입하는지 확인하여 피크가 안 나오는 현상을 진단함
HPLC-017 | 압력 데이터 및 리플(Ripple) 확인 | RSD(재현성) 이상 | 1 | 7 | 피크 크기 편차 발생 시 압력 변동 여부를 확인하여 원인을 진단하는 핵심 단계임
|  | 압력 및 유량 이상 | 2 | 8 | 시스템 압력 및 델타(Delta) 값의 안정성을 직접 모니터링하여 유로 문제를 진단함
HPLC-018 | 컬럼 세척 및 교체 | 피크 모양 이상 | 1 | 9 | 피크 끌림(Tailing) 현상은 컬럼 오염이나 충진제 노후화가 가장 지배적인 원인임
|  | RSD(재현성) 이상 | 2 | 7 | 컬럼 상태 불량은 데이터의 전반적인 재현성과 분석 신뢰도를 떨어뜨리는 주요 요인임
HPLC-019 | RID 온도 설정 및 안정화 | 베이스라인 노이즈/드리프트 | 1 | 9 | 굴절률 검출기(RID)는 온도에 극도로 민감하므로 설정 활성화가 베이스라인 안정화의 핵심임
|  | RSD(재현성) 이상 | 2 | 7 | 검출기 온도의 미세한 불평형은 신호 불안정을 초래하여 면적 재현성에 악영향을 미침
HPLC-020 | 데드볼륨(Dead volume) 제거 | RSD(재현성) 이상 | 1 | 8 | 컬럼 연결부의 미세한 빈 공간은 와류를 형성하여 피크 크기 감소 및 재현성 불량을 유발함
|  | 피크 모양 이상 | 2 | 7 | 유로 내 사드 부피(Dead volume)는 피크 폭을 넓히고 모양을 일그러뜨리는 물리적 원인이 됨
HPLC-021 | RID LED 수치 최적화 | 베이스라인 노이즈/드리프트 | 1 | 9 | RID 에너지 레벨(Energy Level) 불평형은 베이스라인 불안정의 가장 직접적인 원인임
|  | RSD(재현성) 이상 | 2 | 7 | 검출기 에너지 수치가 높거나 불안정하면 신호 감도가 변하여 재현성이 저하됨
HPLC-022 | 라인 및 검출기 세척 (Deep Cleaning) | 캐리오버 및 고스트 피크 | 1 | 9 | 혼합 용매(M:A:W:I) 세척은 원인 불명의 미지 피크를 제거하는 가장 강력한 조치임
|  | 베이스라인 노이즈/드리프트 | 2 | 8 | 유로 및 셀 내 잔류 오염 물질을 제거하여 바탕선의 드리프트 현상을 효과적으로 해결함
HPLC-023 | 인젝터 세척 (Injector Cleaning) | 캐리오버 및 고스트 피크 | 1 | 9 | 인젝터 내부 오염으로 인해 반복적으로 나타나는 고스트 피크를 제거하는 핵심 방법임
|  | RSD(재현성) 이상 | 2 | 8 | 주입부 통로의 오염은 샘플 주입량의 미세한 오차를 유발하여 재현성 불량을 일으킴
HPLC-024 | 휘발성용매 전용 캡 및 개별 바이알 사용 | RSD(재현성) 이상 | 1 | 9 | 휘발성 용매의 증발로 인한 농도 변화는 재현성 실패의 매우 지배적이고 확정적인 원인임
HPLC-025 | Needle Wash Time 설정 변경 | 캐리오버 및 고스트 피크 | 1 | 8 | 세척 시간을 늘려(Double/Extended) 니들 표면의 잔류 성분을 제거하는 설정법임
|  | RSD(재현성) 이상 | 2 | 7 | 니들 세척 미흡으로 인한 주입 간 오차를 줄여 데이터 재현성을 개선함
HPLC-026 | Carousel Test 및 기기 재부팅 | 기계적 에러 알람 | 1 | 9 | 바이알 인식 오류(Missing vial) 발생 시 하드웨어 상태를 점검하고 초기화하는 필수 단계임
HPLC-027 | 컬럼/니들 세척 및 Blank 단계 추가 | 캐리오버 및 고스트 피크 | 1 | 9 | 샘플 농도가 높을 때 발생하는 피크 누적 현상을 막기 위한 종합적인 조치 가이드임
|  | RSD(재현성) 이상 | 2 | 8 | 오염원 제거를 통해 데이터의 일관성과 재현성을 확보하는 표준 대응법임
HPLC-028 | Blank vs 공바이알 비교 테스트 | 캐리오버 및 고스트 피크 | 1 | 9 | 동일한 머무름 시간의 시그널 확인을 통해 인젝터 오염 여부를 확정 진단하는 방법임
|  | RSD(재현성) 이상 | 2 | 8 | 데이터 편차의 원인이 샘플/이동상 문제인지 인젝터 오염인지 구분하는 핵심 조치임
HPLC-029 | Check valve 세척 | 기계적 에러 알람 | 1 | 10 | 'Bubble found on compression' 에러 발생 시 체크밸브 내 기포를 제거하는 확정적 조치임
|  | 압력 및 유량 이상 | 2 | 9 | 세척을 통해 체크밸브의 물리적 고착을 해결하여 압력 흔들림을 정상화함
HPLC-030 | 역상/순상 용매 치환 | 압력 및 유량 이상 | 1 | 8 | 서로 섞이지 않는 용매 간의 급격한 접촉에 의한 기포 발생과 압력 튀는 현상을 방지함
|  | 베이스라인 노이즈/드리프트 | 2 | 8 | 완벽한 용매 치환을 통해 검출기 셀 내의 굴절률 변화 및 바탕선 불안정을 해결함
|  | RT값 밀림/변동 | 3 | 7 | 분석 환경(역상/순상)이 완전히 전환되어야 일관된 RT 데이터를 얻을 수 있음