## Sheet1
문서 번호 | 핵심 해결방법 | 발생 상황 | 문서 내 순위 | 절대 가중치 | 비고(가중치 근거)
UPLC-001 | 시스템 세척 및 프라이밍 | 베이스라인 노이즈/드리프트 | 1 | 9 | 시스템 내 기포 및 오염은 베이스라인 문제의 가장 지배적인 원인임
|  | RT값 밀림/변동 | 2 | 8 | 펌프 내 기포로 인한 유량 부정확은 RT 변화의 핵심 요소임
|  | 고스트 피크 발생 | 3 | 8 | 유로 내 잔류 성분 제거를 위한 가장 표준적이고 효과적인 조치임
|  | 압력 이상/변동 | 4 | 7 | 유로 내 기포 존재 시 압력이 불규칙하게 튀는 현상이 주로 발생함
|  | RSD(재현성) 이상 | 5 | 6 | 유량 불안정이 면적에 영향을 주나, 주입부 문제보다는 확률이 낮음
UPLC-002 | 인젝션 모드 설정 최적화 | RSD(재현성) 이상 | 1 | 9 | 하드웨어가 정상일 때 주입 모드 설정 오류는 재현성 불량의 1순위 원인임
|  | 피크 감도/면적 저하 | 2 | 7 | 루프 채움 방식(Partial/Full) 설정 오류 시 실제 주입량 손실이 발생함
UPLC-003 | Needle 교체 | RSD(재현성) 이상 | 1 | 9 | 니들 팁의 물리적 마모/손상은 데이터 오차를 만드는 확정적인 원인임
|  | 고스트 피크 발생 | 2 | 7 | 세척으로 해결 안 되는 니들 표면 오염은 부품 교체가 유일한 해결책임
UPLC-004 | Needle Calibration | 기기 기계적 에러 | 1 | 10 | 축 정렬 불량으로 인한 물리적 충돌 에러 시 이 방법 외에 대안이 없음
|  | 피크 미검출 | 2 | 8 | 니들이 샘플 액면에 전혀 닿지 않는 Z축 오류일 확률이 매우 높음
|  | RSD(재현성) 이상 | 3 | 7 | 니들 흡입 깊이(Z축)가 불안정할 때 발생하는 전형적인 문제임
|  | 피크 모양 이상 | 4 | 4 | 주입구 밀착 불량에 의한 누수 가능성이 있으나, 보통 컬럼 문제인 경우가 많음
UPLC-005 | Sample Loop 교체 | RSD(재현성) 이상 | 1 | 8 | 루프 용량과 실제 주입량의 부적합은 면적 재현성 불량의 주요 원인임
|  | 피크 모양 이상 | 2 | 6 | 루프 체결 불량으로 인한 사드 부피(Dead volume) 발생 시 피크 끌림 현상이 나타남
|  | 압력 이상/변동 | 3 | 7 | 루프 연결 피팅의 미세 누수는 주입 단계에서 비정상적인 압력 강하를 유발함
UPLC-006 | Sample Syringe 교체 | RSD(재현성) 이상 | 1 | 7 | 실린지 용량 설정 오류나 내부 기포는 주입량의 정밀도를 직접적으로 저하시킴
|  | 피크 미검출 | 2 | 6 | 실린지 파손 또는 플런저 구동 메커니즘 고장 시 시료 주입이 전혀 되지 않음
|  | 압력 이상/변동 | 3 | 5 | 실린지 내 잔류 기포가 시스템 유로로 유입될 때 순간적인 압력 변동이 발생함
UPLC-007 | Dry Prime (Solvent Manager) | RT값 밀림/변동 | 1 | 9 | 유로 내 기포는 유량 불안정을 유발하여 RT 변동의 직접적 원인이 됨
|  | 압력 이상/변동 | 2 | 8 | 기포로 인한 압력 변동 발생 시 가장 먼저 수행해야 하는 물리적 조치임
|  | 베이스라인 노이즈/드리프트 | 3 | 8 | 기포가 셀로 유입되어 발생하는 베이스라인 불안정을 해결함
|  | RSD(재현성) 이상 | 4 | 6 | 유량 불안정이 면적에 영향을 줄 수 있으나 주입부보다는 확률이 낮음
UPLC-008 | Dry Prime (주사기 활용) | RT값 밀림/변동 | 1 | 9 | 자동 Prime으로 빠지지 않는 완고한 기포를 제거하여 RT를 안정화함
|  | 압력 이상/변동 | 2 | 8 | 주사기로 기포를 직접 당겨주어 압력 불안정의 원인을 신속히 제거함
|  | 베이스라인 노이즈/드리프트 | 3 | 8 | 유로 전체의 기포를 확실히 제거하여 노이즈를 억제함
UPLC-009 | Check valve 교체 | 압력 이상/변동 | 1 | 10 | Lost Prime 에러 및 압력 흔들림 현상의 가장 확정적이고 직접적인 원인임
|  | RT값 밀림/변동 | 2 | 9 | 체크밸브 오작동으로 인한 불규칙한 유량 공급은 RT 변동을 즉각적으로 유발함
|  | RSD(재현성) 이상 | 3 | 7 | 유량 불안정이 면적에 영향을 줄 수 있으나, 주입부 계통(002~004)을 우선 점검하는 것이 효율적임
UPLC-010 | Syringe Purge | RSD(재현성) 이상 | 1 | 8 | 시린지 내 잔류 기포는 주입 볼륨의 오차를 만드는 매우 흔한 원인으로, RSD 개선의 필수 단계임
|  | 피크 미검출 | 2 | 4 | 시린지에 과도한 기포가 찰 경우 시료 흡입이 차단될 수 있으나, 실제 발생 확률은 낮은 편임
|  | 압력 이상/변동 | 3 | 4 | 시린지 내 기포가 유로로 유입될 경우 주입 시점에 미세한 압력 튐 현상이 발생할 수 있음
UPLC-011 | 저유속 안정화 (Wet Prime) | RT값 밀림/변동 | 1 | 8 | 저유속 분석 시 미세 기포는 유량 오차를 유발하여 RT 변화의 직접적인 원인이 됨
|  | 베이스라인 노이즈/드리프트 | 2 | 8 | 장시간의 Wet Prime은 라인 내 미세 기포를 완전히 제거하여 바탕선을 안정화함
|  | RSD(재현성) 이상 | 3 | 7 | 저유속에서의 유량 불안정은 면적 재현성에 큰 영향을 주므로 필수 점검 대상임
UPLC-012 | Wet Prime (Solvent Manager) | RT값 밀림/변동 | 1 | 8 | 분석 전 용매 교체 및 기포 제거를 통해 유량의 정확성을 확보하는 표준 조치임
|  | 베이스라인 노이즈/드리프트 | 2 | 8 | 새로운 용매로의 치환과 기포 제거는 검출기 노이즈를 억제하는 데 효과적임
|  | 압력 이상/변동 | 3 | 7 | 유로 내 잔류 기포가 압력 센서에 미치는 영향을 최소화하여 압력 흔들림을 방지함
|  | RSD(재현성) 이상 | 4 | 6 | 시스템 전체의 안정화 상태가 면적 재현성 확보의 기초가 됨
UPLC-013 | Start up system 활용 (자동 Wet Prime) | RT값 밀림/변동 | 1 | 8 | 전 라인과 인젝터를 동시에 안정화하여 유량 오차를 최소화함
|  | 베이스라인 노이즈/드리프트 | 2 | 8 | 전 시스템의 용매를 일괄 교체하여 잔류 기포와 오염원을 제거함
|  | 압력 이상/변동 | 3 | 7 | 용매 라인 및 씰 세척을 포함한 일괄 프라이밍으로 압력을 안정화함
|  | RSD(재현성) 이상 | 4 | 6 | 시스템 전반의 안정성을 확보하여 면적 재현성의 기초를 마련함
UPLC-014 | Needle wash 볼륨 설정 | 고스트 피크 발생 | 1 | 9 | 세척액량 증가는 니들 표면 잔류 성분(Carryover) 제거의 핵심임
|  | RSD(재현성) 이상 | 2 | 8 | 니들 오염으로 인한 주입 간 편차를 줄여 면적 재현성을 개선함
|  | 피크 모양 이상 | 3 | 5 | 니들 끝부분의 오염 물질이 피크 꼬리 끌림 등에 영향을 주는 것을 방지함
UPLC-015 | Needle wash (Sequence 활용) | 고스트 피크 발생 | 1 | 9 | 시퀀스 내 반복 세척은 잔류 성분(Carryover) 제거에 매우 확정적인 효과를 줌
|  | RSD(재현성) 이상 | 2 | 8 | 주입 간 오염 누적을 차단하여 면적 값의 정밀도를 높이는 핵심 방법임
|  | 피크 모양 이상 | 3 | 5 | 니들 끝 오염으로 인한 테일링 현상을 개선하는 보조적인 조치임
UPLC-016 | 주입속도(Draw Rate) 조절 | RSD(재현성) 이상 | 1 | 9 | 고점도 용매나 샘플 사용 시 주입 속도 최적화는 재현성 확보의 필수 정답임
|  | 피크 미검출 | 2 | 4 | 과도한 속도로 인한 공동현상(Cavitation) 발생 시 조치이나 실제 확률은 낮음
|  | 압력 이상/변동 | 3 | 4 | 주입 시점의 급격한 유량 변화로 인한 순간적인 압력 튐 현상을 완화함
UPLC-017 | Wash Syringe Prime | 기기 기계적 에러 | 1 | 10 | 'Sample pressure low' 에러 발생 시 세척 라인의 기포를 제거하는 확정적 해결책임
|  | RSD(재현성) 이상 | 2 | 7 | 세척액 공급이 원활하지 않으면 니들 세척 불량으로 인해 재현성에 영향을 미침
|  | 압력 이상/변동 | 3 | 6 | 주입 시 세척 라인에서 공기가 유입될 경우 미세한 압력 변화를 유발할 수 있음
UPLC-018 | 시스템 전반 안정화 | RT값 밀림/변동 | 1 | 8 | 분석 시작 전 펌프와 라인을 완전히 안정화하여 유량의 일관성을 확보함
|  | 베이스라인 노이즈/드리프트 | 2 | 8 | 유로 세척과 탈기를 통해 검출기 바탕선의 노이즈를 억제하는 표준 조치임
|  | RSD(재현성) 이상 | 3 | 7 | 시스템이 열적, 화학적으로 평형을 이룬 상태에서 분석을 시작해야 재현성이 보장됨
|  | 압력 이상/변동 | 4 | 7 | 씰 세척 및 프라이밍을 통해 시스템 압력을 정상 범위 내로 안정화함