## HPLC_001
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Maintenance | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-001
작업명(Operation) | (UV)안정화방법
작업상황(Situation) | (UV)일반적인 안정화방법
목적(Purpose) | Lost Prime 방지 및 기기 안정화, 재현성 확보
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. 세척액을 조제하여 탈기한다. | 1. 메스실린더를 이용하여 세척액을 조제한다. (20% 메탄올 : 메탄올 : 물 = 20 : 80) 1.Prepare the cleaning solution using a graduated cylinder. (20% Methanol : Methanol : Water = 20 : 80) 2. 탈기장치를 장착하고, 압을 가하여 세척액을 탈기한다. 2.Install the degassing device and apply pressure to degas the cleaning solution. |  | 1. 보통 20% 메탄올로 세척을 하되 이전 사용 용매에 따라 세척액 조제를 달리한다. 2. 사용할 기기에 따라 멤브레인 필터 크기를 선택한다. ㄴ HPLC : 0.4, UPLC : 0.2 3. 탈기시 탈기한 용매가 이동상병에 넘칠 경우 펌프로 역류될 수 있으니 적정량을 탈기한다.
2. Plunger Seal Wash pump 를 prime 한다. | 1. 모든 라인을 세척액에 넣고 가볍게 흔들어 남아있는 기포를 제거한다. 2. 시린지에 시린지 어뎁터를 장착한다. 3. Main screen에 Diag > Prime Sealwsh 누른다. 4. Seal wash inlet tube 에서 inlet filter를 제거한다. 5. Seal wash inlet tube에 시린지 어댑터를 장착하고 세척액을 채운다. 6. Start를 누르고, 시린지 plunge를 당겨준다. 7. Tube 밖으로 용매가 흐르면 Halt를 눌러 중지한다. 8. Seal wash inlet tube 와 inlet filter를 재설치한다. |  | 1. Seal Wash Line 빈 상태에서 inlet Filter를 제거하면 용매가 흐르지 않는다. 2. Seal Wash Line가 비어도 분석에 영향을 미치지 않는다.
3. Dry Prime 을 한다. (라인별로 진행) | 1. Prime/vent valve에 빈 실린지를 넣어 반시계방향으로 열어준다. 2. Status screen 의 Direct Function > Dry Prime 누른다. 3. Prime 을 진행할 라인을 선택하고, Prime 시간(5분)을 설정한다. 4. 실린지의 plunger를 당겨 용매를 빼낸다. 5. 모든 라인마다 위 4, 5번 과정을 진행하고, Prime/vent valve 를 잠근다. 6. Idle 상태로 변경되면서 prime 이 끝난다. |  | 1. Dry Prime 은 라인이 비어있는 경우 진행한다.** 2. 실린지가 Valve에 고정되지 않아 Plunger를 당기는 동안 손으로 고정시켜 힘을 주어 당긴다. 3. 기포가 쉽게 빠지도록 점도가 낮은 용매를 사용한다.
4. 이동상 용매 탈기하여 Wet Prime 을 한다. | 1. 분석할 라인을 이동상에 넣고, 가볍게 흔들어 남아있는 기포를 제거한다. Place the analysis line into the mobile phase and gently shake it to remove any remaining air bubbles. 2. Status screen에서 분석할 라인을 100% 조성으로 설정한다. 3. Direct Function > Wet Prime 을 누른다. 4. Flow Rate, Time을 설정하고 OK를 누른다. (5.0mL/min 로 약 10 분간 진행) 5. Idle 상태로 변경되면서 prime 이 끝난다. |  | 1. Wet Prime 은 이전 용매를 분석할 용매로 교체할때 진행한다** 1. 기포가 쉽게 빠지도록 점도가 낮은 용매를 사용한다 2. Gradient 진행시에는 분석할 라인마다 100% 조성으로 Prime 한다.
5. * Gradient시 첫 조성으로 Wet Prime 진행한다. | 1. 라인의 조성을 균등하게 설정하고 3번 Wet Prime 절차에 따라 Prime을 한다. (5.0mL/min 로 약 2 분간 진행) 1.Set the composition of the line uniformly and perform priming according to the Wet Prime procedure (Step 3). (Proceed at 5.0 mL/min for approximately 2 minutes) | N/A | 1. 예시) 라인 A , B를 사용하는 경우 라인의 조성을 각 50%로 설정하여 Wet Prime 을 진행한다.
6. Equilibrate 을 진행한다. | 1. 라인의 조성을 분석시 첫 조성으로 설정한다. 2. Status screen 의 Direct Function > Equilibrate 를 누른다. 3. 원하는 Time(1분)을 설정하고 OK 를 누룬다. |  | 1. Status screen 또는 Empower 를 이용하여 진행한다.
7. Injector Purge 를 진행한다. | 1. Status screen 의 Direct Function > Purge Injector 를 누른다. 2. Sample loop volumes 를 설정한다. (6으로 설정) 3. Purge 진행 후 압력테스르를 진행할 경우 Compression check를 체크한다. 4. OK를 눌러 Purge를 진행한다. 5. Diagnostics screen 에서 결과를 압력테스트 결과를 확인한다. |  | 1. Purge Injector의 목적은 하기와 같다. 1) 이전 분석한 용매의 잔량을 제거하기 위함 2) 시린지 또는 라인의 기포를 제거하기 위함 3) Wet prime 진행한 새로운 용매로 교체하기 위함
1. 여과키트 윗부분
2. 클램프(clamp)
3. 여과지
4. 여과키트 아랫부분
5. 이동상병
1
2
34
5
탈기할용매
넣기!!
풀기!
풀기!