## HPLC_015
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Trouble Shooting | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-015
작업명(Operation) | IM 최대압력값 변경
작업상황(Situation) | 압력 높음
목적(Purpose) | 분석/샘플 주입 시 압력이 4000을 넘어가는 경우 Maximun Pressure의 설정값을 높여 분석 가능상태로 유지
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. 분석하고자 하는 해당 Method를 선택하여 불러온다. | 1. Em power 실행한다. 2. Run을 누른다. 3. 분석하고자 하는 원료 및 제품의 프로젝트에 들어간다. 4. 변경하고자 하는 Method를 클릭한다. 5. Edit 버튼을 클릭하여 Method를 불러온다. |  | 1. Em power의 Method 분석권한은 각 파트의 파트리더에게 있으므로 권한자에게 요청한다.
2. 불러온 Method에서 최대 압력 값을 적절한 수준으로 변경한다. | 1. 불러온 Method의 상단 부근에 위치해 있는 W2690/5를 선택한다. 2. W2690/5에 해당하는 상단 탭 중 Flow를 선택한다. 3. Pressure Limits 의 high Limit(psi)의 값을 변경한다. 4. 변경된 내용을 저장한다. |  | 1. 컬럼에 높은 압력이 가해지면 컬럼이 망가질 수 있으니 사전에 확인 후 변경할 필요가 있음. 2. 기기에서 분석가능한 최대 압력은 5000psi 이므로 이를 넘어가지 않도록 한다.

## HPLC_016
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Trouble shooting | 시트번호(Sheet No.) | HPLC_016
작업명(Operation) | 공바이알 테스트 방법
작업상황(Situation) | 피크크기가 점점 줄어드는 경우
목적(Purpose) | 신속한 근본원인 파악을 통한 교체시간 단축을 위함
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. 바이알 준비한다. | 1. 빈 바이알을 5개 준비한다. 2. 분석중인 이동상, 컬럼 또는 20% 메탄올, 유니온을 장착한다. | N/A | 1. Injection 후 바이알 내부의 기포여부를 확인하는 것으로 내부에 기포 또는 소량의 용매가 있는지 확인한다.
2. Inject Sample 한다. (6회 이상) | 1. Manu/Status > Direct Function 을 누른다. 2. Inject Sample 을 누른다. 3. 분석시간, 주입량을 설정한다. 4. 바이알 번호는 6회이상 동일한 바이알을 측정하도록 한다. 5. OK 를 누른다. |  | 1. 미세양의 leak 여부를 확인하는 것으로 동일한 바이알을 수차례 찔러 육안으로 leak 여부를 확인한다. 2. Injector가 바이알을 찌르는 순간을 보는 것으로 분석시간과 주입량은 작게해도 무방하다. (분석시간 : 3분, 주입량 : 5) 3. 반복측정시 바이알 내부 용매양을 확인한다.
3. 바이알의 기포여부를 확인한다. | 1. 뚜껑에 용액이 맺힌 경우 : seal 라인 터짐 현상 2. 공바이알에 0.5 마이크로 정도 용액이 맺힌 경우 : 니들워시라인 터짐 현상 3. 공바이알에 다량의 용액이 맺힌 경우 : 니들 교체 4. 공바이알에 습기가 맺힌 경우 : 니들펌프가 새는 현상 | N/A | 1. 오류에 대한 근본원인 파악방법으로 증상에 따라 신속하게 수리요청을 한다.

## HPLC_017
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Trouble Shooting | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-017
작업명(Operation) | 압력데이터 확인
작업상황(Situation) | 피크크기가 일정하지 않은 경우
목적(Purpose) | 압력값이 흔들리는지 확인-->피크 크기 상이한 부분에 대한 원인 파악
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. 압력값을 확인한다. | 1. Status 화면--> system 압력값 흔들리는지 확인한다 2. Status 화면-->'Next page'-->'Pressure Ripple'창에서 Delta psi값이 흔들리는지 확인한다. |  | 1. 압력값이 흔들린다면 'HPLC-006', 'HPLC-007','HPLC-'참조한다.

## HPLC_018
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Trouble Shooting | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-018
작업명(Operation) | 컬럼 세척 및 교체
작업상황(Situation) | 피크경향 상이-->tailing 값이 높은 경우
목적(Purpose) | 분석데이터 시스템 및 재현성 확보
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. 컬럼 세척을 진행한다. | 1. 컬럼을 세척액으로 충분히 세척한다. (Ex. 복합제의 경우, 컬럼안에 이동상용매로 녹지않는 불용성물질이 쌓여있을 수 있음) 2. 1번으로 해결이 되지 않는다면, 컬럼 앞단(inlet)의 frit이 불순물로 막혀있을 수 있어 가능하다면 컬럼을 역방향으로 세척한다. | N/A | 1. 필요시 over night 세척진행하며, 이동상 용매에 따라 세척액을 달리 조제하여 사용한다.(Buffer 비율이 높을 경우--> 세척액에 물의 비율을 높여 진행) 2. 컬럼의 앞단과 뒤쪽의 frit의 pore size가 다른 경우 역방향 사용이 불가하다--> 컬럼 설명서 참조. 2-1)컬럼을 역방향으로 세척 후, tailing이 개선되지 않을 경우 역뱡향으로 분석 진행해본다. *역방향으로 분석이 가능한 이유--> 컬럼을 오래 사용하여 충진제가 무너졌을때 컬럼 앞부분의 빈공간이 생기는데 역방향으로 사용시 빈공가이 컬럼 뒷단에 위치하여 일시적으로 분석이 가능하게 된다.
2. 컬럼을 교체한다. | 1. 컬럼 세척으로 해결이 되지 않을 경우, 컬럼을 교체한다. | N/A | N/A

## HPLC_019
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Trouble shooting | 시트번호(Sheet No.) | HPLC_019
작업명(Operation) | RID IM 설정하는 방법
작업상황(Situation) | (RI)Baseline 흔들림
목적(Purpose) | 기기 안정화, 재현성 확보
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. LC IM을 설정한다. | 1. IM 설정 시, LC 하드웨어 탭을 선택한다. 2. 분석조건에 맞추어 IM을 설정할 때, Tempurature 탭을 선택하여 Column Tempurature Enable을 클릭하여 활성화해준다. 3. Column Tempurature 설정값을 입력한다. |  | 1. IM 생성 시, MS 생성도 같이 진행한다.
2. Detector IM을 설정한다. | 1. LC IM 설정이 완료된 후, Detector 탭을 선택한다. 2. Tempurature 탭을 선택하여 Internal Temp Enable을 클릭하여 활성화해준다. 3. Column Tempurature와 동일한 온도를 입력하여 설정해준다. |  | 1. RI Detector는 굴절률 차이를 이용하여 분석하기에 굴절률에 영향을 주는 온도에 매우 민감하다. 2. 굴절률에 영향을 주는 요소는 온도이외에도 압력, 이동상 농도도 포함되기에 이동상 안정화는 매우 중요한 요소이다.

## HPLC_020
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Trouble Shooting | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-020
작업명(Operation) | 데드볼륨 제거하기
작업상황(Situation) | 이전경향 대비 피크가 작게 나오는 경우
목적(Purpose) | 기기 안정화 및 재현성 확보
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. 컬럼을 재연결한다. | 1. 유속을 멈춘다 2. 컬럼을 풀고 컬럼 inlet 연결 라인이 컬럼에 밀착될 만큼 충분한 길이인지 확인한다.(충분한 길이가 나와있어야 함) 3. 컬럼을 다시 결합한다. 4. 유속을 흘린다. |  | 1. 컬럼과 연결부위 사이에 와류가 생겨 dead volume이 생길 수 있음.
*추가 확인 사항 2. 실린지에 기포가 있는지 확인한다. | 1. Purge injector 진행한다. 2. 필요시, 압력테스트 결과를 확인한다. 3. injector 상태를 확인한다. |  | 1. 'HPLC-009'-Purge injector 진행 상세내역 참조
이 길이가 충분한지 확인.
실린지에 기포 있는지 확인.

## HPLC_021
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Maintance | 시트번호(Sheet No.) | HPLC_021
작업명(Operation) | RID LED 수치 확인하는 방법
작업상황(Situation) | (RI)Baseline 흔들림(기준셀과 샘플셀 안정화)
목적(Purpose) | 기기 안정화, 재현성 확보
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. Detector 안정화를 한다. | 1. 기준셀과 샘플셀을 각각 이동상으로 채워주어 값이 흔들리지 않는 것을 확인한다. |  | 1. 분석조건과 동일한 Sensitivity와 Detector 온도에서 수치값이 흔들리지 않을 때까지 이동상을 흘려준다.
2. Detector energy level을 확인한다. | 1. Detector를 열어 Configure Diag를 눌러준다. 2. Optimize LED 를 선택한다. 3. Enter를 눌러 automatic optimization 결과값을 확인한다. 4. Energy level이 약 16.4 일 경우 분석에 적합한 상태이며, 이 값과 차이가 많이 나는 경우 안정화를 추가로 진행한다. |  | 1. Enery level 이 높을 경우 Baseline의 안정화가 되지 않았기에 분석 시, peak 경향이 다르거나 검출되지 않을 수 있다.

## HPLC_022
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Maintance | 시트번호(Sheet No.) | HPLC_022
작업명(Operation) | 시스템세척 진행 (라인, 디텍터)
작업상황(Situation) | 미지 피크 발생
목적(Purpose) | 라인, 디텍터 세척
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. 시스템 세척용액을 조제한다. | 1. 탈기장치를 준비한다. 2. 100% 메탄올, 100% 아세토니트릴, 100 물, 100% IPA 각 1L 씩 탈기한다. 3. 탈기한 용매를 4L 이동상병에 넣는다. 4. 4L 이동상병을 초음파를 진행하여 기포를 제거한다. |  | 1. 필요에 따라 용매 조제양을 조절하나 최종 용매의 비율은 각각 Methol : CAN : 물 : IPA = 1 : 1 : 1 : 1 로 한다. 2. 물과 100% 유기용매를 탈기 후 합칠 경우 기포가 발생할 수 있어 합친 후 초음파를 진행하여 기포를 제거한다.
2. 라인별 조성을 설정한다. (각 25%) | 1. A, B, C, D 라인을 포함한 모든 라인을 이동상 병에 넣는다. 2. 디스플레이의 manu 창에 들어간다. 3. 라인별 조성을 25%로 설정한다.
3. 세척을 진행한다. | 1. Dry prime, Wet prime 5분간 진행한다. 2. Injector purge를 5회 진행한다. 3. 유속 1mL/min 을 흘려 Overnight 한다. |  | 1. 세척진행시 Empower 내 Cleaning 프로젝트 폴더에서 진행해도 무방하다. (별도 프로젝트 생성해둠)
4. 세척여부를 확인한다. (확인용 이동상, 컬럼, Blank 필요) | 1. 세척여부 확인용 이동상과 컬럼을 장착한다. 2. Wet Prime 을 3분 진행하고, Injector Purge 1회 한다. 3. 기기를 안정화한다. 4. 안정화 후 Blank 를 1회 분석하여 재현성을 확인한다. |  | 1. 확인용 이동상, 컬럼, Blank은 기존 분석시 오염이 예상되는 것으로 진행한다. 2. 오염되거나 미지피크가 발생 O : Injector 세척 또는 컬럼 교체 필요 오염되거나 미지피크가 발생 X : 라인, 디텍터 세척 완료
1. 여과키트 윗부분
2. 클램프(clamp)
3. 여과지
4. 여과키트 아랫부분
5. 이동상병
1
2
34
5
탈기할용매
넣기!!

## HPLC_023
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Maintance | 시트번호(Sheet No.) | HPLC_023
작업명(Operation) | 시스템세척 진행 (인젝터)
작업상황(Situation) | 미지 피크 발생
목적(Purpose) | 인젝터 세척
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. 시스템 세척용액을 조제한다. | 1. 탈기장치를 준비한다. 2. 100% 메탄올, 100% 아세토니트릴, 100 물, 100% IPA 각 1L 씩 탈기한다. 3. 탈기한 용매를 4L 이동상병에 넣는다. 4. 4L 이동상병을 초음파를 진행하여 기포를 제거한다. |  | 1. 필요에 따라 용매 조제양을 조절하나 최종 용매의 비율은 각각 Methol : CAN : 물 : IPA = 1 : 1 : 1 : 1 로 한다. 2. 물과 100% 유기용매를 탈기 후 합칠 경우 기포가 발생할 수 있어 합친 후 초음파를 진행하여 기포를 제거한다.
2. 소량의 세척용매를 바이알에 담는다. | 1. 분석용 바이알에 시스템 세척용액을 담는다. 2. 바이알은 약 10 개 정도 준비한다.
2. 라인별 조성을 설정한다. (각 25%) | 1. A, B, C, D 라인을 포함한 모든 라인을 이동상 병에 넣는다. 2. 디스플레이의 manu 창에 들어간다. 3. 라인별 조성을 25%로 설정한다.
3. 안정화를 시켜준다. | 1. Wet prime 5분간 진행한다. 2. Injector purge를 5회 진행한다. 3. 유속 1mL/min 을 흘려 30분간 안정화 한다. |  | 1. 세척진행시 Empower 내 Cleaning 프로젝트 폴더에서 진행해도 무방하다. (별도 프로젝트 생성해둠) 2. 가능하면 Overnight 하여 라인, 디텍터를 세척한다.
4. 인젝터 세척을 진행한다. | 1. Empower 시스템 내 Cleaning 프로젝트에 접속한다. 2. 생성된 세척 Method를 Set up 해준다. 3. 준비된 세척용 바이알을 바이알 랙에 순서대로 넣어준다. 4. 바이알을 반복주입(약 30회)할 수 있도록 Sequence 를 생성한다. 5. run time 은 5분, 주입량은 10ul로 설정한다. 6. 분석을 진행한다. |  | 1. 세척주입량을 계산하여 바이알 개수를 여유있게 만든다. 2. 바이알 용량을 계산하여 바이알 no. 를 용량에 맞게 변경해준다. 3. 필요에 의해 반복주입 횟수를 늘린다.
5. 세척여부를 확인한다. (확인용 이동상, 컬럼, Blank 필요) | 1. 세척여부 확인용 이동상과 컬럼을 장착한다. 2. Wet Prime 을 3분 진행하고, Injector Purge 1회 한다. 3. 기기를 안정화한다. 4. 안정화 후 Blank 를 3회이상 분석하여 재현성을 확인한다. |  | 1. 확인용 이동상, 컬럼, Blank은 기존 분석시 오염이 예상되는 것으로 진행한다. 2. 오염되거나 미지피크가 발생 O : Injector 교체 또는 디텍터 교체 오염되거나 미지피크가 발생 X : Injector 세척 완료
1. 여과키트 윗부분
2. 클램프(clamp)
3. 여과지
4. 여과키트 아랫부분
5. 이동상병
1
2
34
5
탈기할용매
넣기!!

## HPLC_024
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Trouble Shooting | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-024
작업명(Operation) | 휘발성용매 분석
작업상황(Situation) | (공통)휘발성용매 분석시 주의사항
목적(Purpose) | Carousel 작동확인
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. 검체를 녹인 용매가 휘발성이 강한 용매일 경우 구멍이 없는 캡을 사용한다. | 1. 시험실에서 사용하는 2mL Vial 캡에는 3종류가 있다. - UPLC 전용 Cap (하늘색 플라스틱, 빨간색 고무, 구멍 있음) - 기본적인 Vial Cap (파란색 플라스틱, 파란색 고무, 구멍 있음) - 휘발성용매 전용 Vial Cap ( 파란색 플라스틱, 빨간색 고무, 구멍 없음.) |  | 1. 주입의 편리성을 위해 Vial Cap에 구멍이 뚫린 것들이 있으나, 휘발성이 강한 용매를 담아 분석할 때에는 뚫린 구멍으로 용매가 쉽게 휘발될 수 있으니 구멍이 없는 Vial Cap을 사용한다. 2. UPLC는 UPLC전용 Vial Cap만 사용한다(하늘색 Vial Cap)
2. BRK 분석 시 Vial을 따로 담아 분석한다. | 1. STD 반복 주입 이후 STD(BRK)을 위한 Vial을 따로 만든다. |  | 1. STD를 반복 주입하면서 Vial Cap에 구멍이 생겨 용매가 휘발될 수 있으므로 Vial을 따로 만들어 분석한다.

## HPLC_025
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Trouble Shooting | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-025
작업명(Operation) | needle wash volume 설정방법
작업상황(Situation) | Carry over/ 피크 크기가 일정하지 않음
목적(Purpose) | Needle 세척 미흡
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. 분석하고자 하는 해당 Method를 선택하여 불러온다. | 1. Em power 실행한다. 2. Run을 누른다. 3. 분석하고자 하는 원료 및 제품의 프로젝트에 들어간다. 4. 변경하고자 하는 Method를 클릭한다. 5. Edit 버튼을 클릭하여 Method를 불러온다.
2. 불러온 Method에서 Needle Wash Time을 변경한다. | 1. 불러온 Method의 상단 부근에 위치해 있는 W2690/5를 선택한다. 2. W2690/5에 해당하는 상단 탭 중 General을 선택한다. 3. Needle Wash Time의 설정을 Normal에서 Double 또는 Extended로 변경한다. 4. 변경된 내용을 저장한다. |  | 1. Normal : 약 13초 정도 소요 2. Double (2X) : 약 26초 정도 소요 3. Extended (4X) : 약 52초 정도 소요

## HPLC_026
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Trouble Shooting | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-026
작업명(Operation) | Carousel 작동 확인방법
작업상황(Situation) | Missing vial
목적(Purpose) | Carousel 작동확인
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. Carousel Test를 진행한다. | 1. HPLC의 홈 스크린에서 Diag 버튼을 누른다. 2. Other Tests 버튼을 누른다. 3. Carousel을 선택 한 후 OK를 누른다. 4. Carousel Test를 진행한다. |  | 1. Vial이 놓인 위치로 이동을 했을 때, Missimg Vial이란 알림창이 뜨는지 확인힌다.
2. Carousel Test를 진행하여 Vial이 있음에도 Missing Vial 알림창이 뜨는 겅우, 기기를 재부팅한다. | 1. 컬럼히터 전원를 끈다. 2. 디텍터의 전원을 끈다. 3. HPLC기기의 전원을 끈다. 4. 끈 기기의 전원을 다시 켠다. |  | 1. 기기를 켤 때, 장비에 대한 기본적인 진단 및 Carousel Initialize를 진행하기 때문에 Missing Vial 오류를 해결할 수 있다.

## HPLC_027
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Trouble Shooting | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-027
작업명(Operation) | Carry over시 조치사항
작업상황(Situation) | Carry over로 인한 피크 점점 커지는 현상.
목적(Purpose) | 기기 안정화 및 재현성 확보
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. 컬럼 오염 | 1. 세척액으로 컬럼을 충분히 세척한다. | N/A | 'HPLC-018'참조-1.컬럼 세척을 진행한다.
2.Needle 오염 | 1. sealwash/needlewash line이 세척액에 담겨 있는지 확인한다. 2. Prime Needlewash를 진행한다. | N/A | 'HPLC-014'참조-Needle wash 진행 상세내역 참조
3. Blank (wash)단계를 SAMPLE SET에 추가한다. | 1. Carry over 현상으로 BRK area가 증가하여 재현성이 확보되지 않았다면 BRK 분석 전에 BLANK(Wash)step을 추가한다. 2. 필요시, 검액 전처리시 사용한 희석액을 탈기하여 needleline을 꽂아 둔다. | N/A | 1.해당 step은 유연물질 시험시, STD 검액을 SA 검액을 희석하는 시험법인 경우 발생할 수 있다.( 샘플의 주피크 농도가 STD의 주피크 농도보다 많이 클 경우)

## HPLC_028
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Trouble Shooting | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-028
작업명(Operation) | 공바이알 테스트 진행
작업상황(Situation) | 피크가 일정하지 않음
목적(Purpose) | 인젝터 오염여부를 확인하기 위함
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. Blank, 공바이알 1개씩 준비한다. | 1. 기존 피크 경향이 일정하지 않은 분석시 사용한 Blank를 준비한다. 2. 공바이알을 준비한다. | N/A | 1. 공바이알 내부에 기포나 용액이 들어있는지 확인한다.
2. 각 바이알을 Inject Sample 한다. | 1. Manu/Status > Direct Function 을 누른다. 2. Inject Sample 을 누른다. 3. 바이알 번호, 분석시간, 주입량을 설정한다. 4. OK 를 누른다. |  | 1. 분석시간은 피크 유지시간 이상으로 설정한다. 2. 피크의 Area 값 확인이 필요한 경우 Empower 내 트러블슈팅 폴더에서 진행한다. 3. Inject Sample 기능을 사용할 경우 피크 경향확인이 가능함
3. 피크의 경향을 확인한다. | 1. Blank와 공바이알의 피크 경향을 비교한다. | N/A | 1. 동일한 유지시간에 동일한 시그널 발생하면 인젝터 오염이다.

## HPLC_029
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Trouble Shooting | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-029
작업명(Operation) | Check valve 세척하는방법
작업상황(Situation) | Bubble found on compression 에러 발생
목적(Purpose) | 체크밸브 막힘 현상을 최소화하여 버블 제거
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. GPV Pump를 멈춘다. | 1. 기기 'manu/status' 누른다. 2. 'Diag' → 'other tests'를 순서대로 누른다. 3. 'Turn off GPV' 를 선택하여 'OK'를 누른다. 4. GPV가 꺼진다. |  | 1. OK를 누르면 GPV가 바로 꺼지고, 'GPV is off' 창이 뜬다. 2. GPV : Gradient proportioning valve
2. Cheak Valve를 세척한다. | 1. 펌프에서 Check Valve를 분리한다. 2. 100% 물에서 15분간 초음파를 진행한다. 3. 100% 메탄올 또는 아세토니트릴에 15분간 초음파를 진행한다. 4. 화살표 방향을 위로하여 Check Valve를 재설치한다. |  | N/A
3. GPV Valve를 끈다. | N/A | N/A | N/A
2. Prime 을 진행한다. | 1. Direct Function > Wet Prime 을 누른다. 2. Flow Rate, Time을 설정한다. (7.5mL/min 로 약 3 분간 진행) 3. OK를 누른다. 4. Idle 상태로 변경되면서 prime 이 끝난다. |  | 1. Gradient 진행시에는 분석할 라인마다 100% 조성으로 Prime 한다.