## HPLC-010
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Maintance | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-010
작업명(Operation) | (RI)안정화방법
작업상황(Situation) | (RI)일반적인 안정화방법
목적(Purpose) | Lost Prime 방지 및 기기 안정화, 재현성 확보
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. 기기의 전원을 켠다. | 1. 컬럼 온도조절 장치의 스위치를 켠다. 2. HPLC 기기 스위치를 켠다. 3. RI Detector의 스위치를 켠다.
2. Union을 장착한다. | 1. 컬럼연결 부위에 Union을 연결한다.
3. 100% Water로 기기 및 RI Detector를 세척 및 안정화시킨다. | 1. 100% Water를 기기에 연결한 뒤, Wet prime을 진행한다. 1. Detector의 키패드에서 Shift를 누른 후 1(Purge)를 누른다.(Reference Cell 부터 세척 및 안정화 진행) 2. Display에 Purge 아이콘을 확인 한 물을 1ml/min의 유속으로 충분히 흘린다. 3. 다시 키패드의 Shift를 누른 후 1(Pruge)를 눌러 Display의 Purge 아이콘이 사라진 것을 확인한 후 1mL/min의 유속으로 충분히 흘려준다. 4. 키패드의 Auto Zero를 눌러 Detector가 안정되었는지 확인한다. |  | 1. Reference Cell 부터 안정화를 진행한다. 2. 통상적으로 검출기의 Output이 ±0.0010 이내로
4. 분석을 위한 이동상으로 안정화시킨다. | 1. 분석을 위한 이동상으로 교체한 뒤, Wet prime을 진행한다. 2. 1. Detector의 키패드에서 Shift를 누른 후 1(Purge)를 누른다.(Reference Cell 부터 세척 및 안정화 진행) 2. Display에 Purge 아이콘을 확인 한 물을 1ml/min의 유속으로 충분히 흘린다. 3. 다시 키패드의 Shift를 누른 후 1(Pruge)를 눌러 Display의 Purge 아이콘이 사라진 것을 확인한 후 1mL/min의 유속으로 충분히 흘려준다. 4. 필요 시 Sample Cell의 안정화를 진행할 때, Needle wash, Purge inJector를 수행한다.(HPLC-009, HPLC-014 참고) 5. 키패드의 Auto Zero를 눌러 Detector가 안정되었는지 확인한다. |  | 1. RI Detector의 안정화를 확인하는 방법은 다음과 같다. 1.1 검출기의 Output값이 ±0010의 범위 이내에서 천천히 움직일 때 안정된 것으로 본다. 1.2 Diag 버튼을 눌러 Diag2. Optimize LED를 실행한다. Enter를 눌러 Energy LEVEL를 확인한다. (Energy LEVEL : 16.4)
5. 분석을 위한 컬럼을 연결한다. | 1. 기기의 Flow를 멈춘다. 2. 연결되어 있는 Union을 제거한다. 3. 분석에 필요한 컴럼을 연결한다. 4. 분석 시에 요구되는 유속으로 Detector가 안정될 때까지 흘려준다. |  | *주의 : RI 분석의 경우, 분석을 위한 Sequence에 Purge injector 기능을 넣을 경우 기기가 멈추기 때문에 Sequence에 Purge injector 기능을 넣지 않도록 한다.
6. 분석을 진행한다. | N/A
Purge 아이콘