## HPLC-012
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Maintenance | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-012
작업명(Operation) | (ELSD)안정화방법
작업상황(Situation) | (ELSD)일반적인 안정화방법
목적(Purpose) | Lost Prime 방지 및 기기 안정화, 재현성 확보
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. 기체공급장치를 켠다. | 1. 가스실에서 QHA-595와 연결된 질소의 잔량이 충분한지 확인한다. 2. 가스벨브를 밑으로 내려 연다. | N/A | 1. 분석 전 가스실에서 사용 가스 잔량 확인 필요.
2. 기기를 켠다. | 1. Detector on/off 버튼을 통해 Detector전원을 켠다. 2. 기기 왼쪽 상단 on/off 버튼을 통해 기기를 켠다 3. 오른쪽 하단 컬럼 온도 on/off버튼으로 컬럼온도유지기능을 켠다. 4. Detetor에서 알람이 3번 울린 후 "Booting System….Please Wait" 메시지 후 detector 홈 화면이 켜진다. | N/A | N/A
3. Nebulizer와 Drift tube온도를 설정한다. | 1. 홈 화면에서 Temp℃를 누른다. 2. setting값으로 drift tube온도를 설정한다. |  | 1. 이 step에서 nebulizer와 drift tube 온도를 높여 detector를 1시간정도 안정화 시켜주면 좋다('HPLC-013'참조)--> 기기 내에 남아있는 용매를 날리기 위함 2. 하지만 온도를 설정값까지 떨어트리는데 시간이 오래걸려 분석 전에 진행하기 어려우니, 분석 후 세척 시에 반드시 진행한다.(해당 STEP)
4. gain 값과 gas pressure을 설정한다. | 1. Home을 누른다. 2. Gain 과 gas pressure home screen이 뜬다. 5. PMT를 활성시키기 위하여 Gain값을 입력한다(setting 값) 3. Gas valve를 활성화 시키기 위하여 하여 Psi값을 입력한다.(setting 값) |  | 1. Gas psi값(=gas preesure)을 통해서 gas가 흐르는지 확인한다. * nebeulizer와 detector에 용매가 들어가는 것을 방지하기 위하여, 유속이 멈추어도 gas flowing은 진행되도록 해야한다. gas가 흐르는 상황에서 이동상 용매가 흘러야한다. 2 .ELSD 기기 사용 시 gas가 없는 상태에서 flow(용매)가 흐르지 않도록 주의한다.
5. 컬럼 연결 및 이동상을 건다. | 1. 분석 시 사용할 라인을 이동상 용매에 담근다.(기기라인 끝 필터가 잘 연결되어 있는지 확인한다.) 2. 이동상 라인 wet prime을 진행 한다. 3. 라인이 비워져 있을 경우, wet prime을 진행하기 전에 먼저 dry prime을 진행한다(dry prime-sealwash3회-needlewash3회) 4. 컬럼을 연결 한 후, 분석 IM을 Set up한다. (컬럼 위 outlet부분은 ELSD detector에 연결된 column라인에 연결해준다) 5. IM설정값대로 psi, gain값이 변하여 가스가 흐르는지 flow유속 및 파장이 맞게 설정되는지 확인한다. (Gas가 흐르고 있는 상황에서, 용매 흘려야 한다.) 6. 유속이 흐르면서 기기 안정화하는 동안 sealwash 및 needlewash 각 3회 정도씩 진행한다. |  | 1. Wet prime 방법 'HPLC-003' 참조 2. Dry prime 방법 'HPLC-002' 참조 3. Seal/Needle wash 방법 'HPLC-014' 참조 4.ELSD 기기 사용 시 gas가 없는 상태에서 flow(용매)가 흐르지 않도록 주의한다.
6.기기 안정화를 진행한다. | 1. 유속을 흘리면서 안정화를 진행하는 동안 purge injection을 최소 3회~5회 진행한다. 2. 유속을 흘리는 동안 컬럼 연결 부위에서 이동상이 새지 않는지 확인한다. 3. 기기 안정화 동안 압력이 흔들지 않는지 확인한다(psi값 및 delta값) 4. detector의 autozero값이 0.0에 근처로 유지되는지 확인한다. 5. Detector에서 나오는 폐액 라인 tube에 액체가 고이지 않고 잘 흐르는지 확인한다. 6. 분석 시작 전 sealwash line 및 needle line이 세척액에 충분히 담겨 있는지 확인한다. |  | N/A
액체가 고이지 않고 잘 흐르는지 확인!
컬럼 위 outlet 연결해주기!