## HPLC-014
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Maintenance | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-014
작업명(Operation) | sealwash/needlewash 진행
작업상황(Situation) | (공통)Seal 또는 Needle 세척이 필요한 경우
목적(Purpose) | 분석 전/후 line 및 needle 세척을 통한 오염방지
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. sealwash/needlewash line이 세척액에 담겨 있는지 확인한다. | 1. sealwash line과 needlewash line이 충분한 세척액(20%MEOH)에담겨있는지 확인한다. | N/A | 1. sealwash 진행시 세척액 소모량이 많으므로 진행 횟수에 따라 충분한 양의 세척액이 있는지 확인한다.
2. Prime seal wash를 진행한다. | 1. Main screen에서 하단의 'Diag' 누른다. 2. 화면 하단에서 'Prime seal Wsh'버튼을 누른다. 3. start버튼을 누르면 prime seal wash가 진행된다. 4. 약 3회 정도 진행한다.(필요시 더 진행) |  | 1. Prime seal wash진행시 check valve에 연결되어 있는 라인이 비어져있는지 않은지, 라인이 앞으로 잘 밀리면서 액이 line에 차는지 확인한다. 2. seal wash line이 완전히 비어있는 경우(=기기 아래 check valve에 연결된 라인이 아에 비어있는 경우)에는 pime seal wash를 진행해도 용매가 채워지지 않는다. (2-1진행: A방법 또는 B방법으로 진행하여 액을 채운 후 prime seal wash 진행함.)
2-1 A방법 | 1. 시린지에 시린지 어뎁터를 장착한다. 2. Main screen에 Diag > Prime Sealwsh > start 누른다. 3. 기기하단(pump 및 Check valve있는 곳)을 열어서 pump옆 라인을 뺀다. (sealwash 진행중에 조작) 3. line에 실린지 어댑터(B방법 실린지 어댑터 사진 참고)를 장착하고 세척액을 채운다. 4. 실린지 Plunge를 당겨준다 5. tube 밖으로 용매가 흐르면 line을 pump옆에 다시 장착한다. 6. Prime seal wash를 계속해서 진행한다. |  | 1. 실린지 어댑터는 소모품으로 기기관리자에게 요청하여 실린지에 장착한다.
2-1 B방법 | B방법 1. 시린지에 시린지 어뎁터를 장착한다. 2. Main screen에 Diag > Prime Sealwsh > start 누른다. 3. Seal wash inlet tube 에서 오른쪽 스크류를 돌려 inlet filter를 제거한다. 4. Seal wash inlet tube에 시린지 어댑터를 장착하고 세척액을 채운다. 5. Start를 누르고, 시린지 plunge를 당겨준다. 6. Tube 밖으로 용매가 흐르면 Halt를 눌러 중지한다. 7. Seal wash inlet tube 와 inlet filter를 재설치한다. 8. Start again을 눌러 Prime sealwash를 이어 진행한다. |  | N/A
3. Prime Needlewash를 진행한다. | 1. Main screen에 Diag > Ndlseal Wsh > start 2.start버튼을 누르면 prime needle wash가 진행된다. 3.약 3회 정도 진행한다.(필요시 더 진행) |  | 1. 사용용매(이동상)에 따라 Needle 세척방법을 달리한다