## HPLC-016
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Trouble shooting | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-016
작업명(Operation) | 공바이알 테스트 방법
작업상황(Situation) | 피크크기가 점점 줄어드는 경우
목적(Purpose) | 신속한 근본원인 파악을 통한 교체시간 단축을 위함
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. 바이알 준비한다. | 1. 빈 바이알을 5개 준비한다. 2. 분석중인 이동상, 컬럼 또는 20% 메탄올, 유니온을 장착한다. | N/A | 1. Injection 후 바이알 내부의 기포여부를 확인하는 것으로 내부에 기포 또는 소량의 용매가 있는지 확인한다.
2. Inject Sample 한다. (6회 이상) | 1. Manu/Status > Direct Function 을 누른다. 2. Inject Sample 을 누른다. 3. 분석시간, 주입량을 설정한다. 4. 바이알 번호는 6회이상 동일한 바이알을 측정하도록 한다. 5. OK 를 누른다. |  | 1. 미세양의 leak 여부를 확인하는 것으로 동일한 바이알을 수차례 찔러 육안으로 leak 여부를 확인한다. 2. Injector가 바이알을 찌르는 순간을 보는 것으로 분석시간과 주입량은 작게해도 무방하다. (분석시간 : 3분, 주입량 : 5) 3. 반복측정시 바이알 내부 용매양을 확인한다.
3. 바이알의 기포여부를 확인한다. | 1. 뚜껑에 용액이 맺힌 경우 : seal 라인 터짐 현상 2. 공바이알에 0.5 마이크로 정도 용액이 맺힌 경우 : 니들워시라인 터짐 현상 3. 공바이알에 다량의 용액이 맺힌 경우 : 니들 교체 4. 공바이알에 습기가 맺힌 경우 : 니들펌프가 새는 현상 | N/A | 1. 오류에 대한 근본원인 파악방법으로 증상에 따라 신속하게 수리요청을 한다.