## HPLC_018
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Trouble Shooting | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-018
작업명(Operation) | 컬럼 세척 및 교체
작업상황(Situation) | 피크경향 상이-->tailing 값이 높은 경우
목적(Purpose) | 분석데이터 시스템 및 재현성 확보
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. 컬럼 세척을 진행한다. | 1. 컬럼을 세척액으로 충분히 세척한다. (Ex. 복합제의 경우, 컬럼안에 이동상용매로 녹지않는 불용성물질이 쌓여있을 수 있음) 2. 1번으로 해결이 되지 않는다면, 컬럼 앞단(inlet)의 frit이 불순물로 막혀있을 수 있어 가능하다면 컬럼을 역방향으로 세척한다. | N/A | 1. 필요시 over night 세척진행하며, 이동상 용매에 따라 세척액을 달리 조제하여 사용한다.(Buffer 비율이 높을 경우--> 세척액에 물의 비율을 높여 진행) 2. 컬럼의 앞단과 뒤쪽의 frit의 pore size가 다른 경우 역방향 사용이 불가하다--> 컬럼 설명서 참조. 2-1)컬럼을 역방향으로 세척 후, tailing이 개선되지 않을 경우 역뱡향으로 분석 진행해본다. *역방향으로 분석이 가능한 이유--> 컬럼을 오래 사용하여 충진제가 무너졌을때 컬럼 앞부분의 빈공간이 생기는데 역방향으로 사용시 빈공가이 컬럼 뒷단에 위치하여 일시적으로 분석이 가능하게 된다.
2. 컬럼을 교체한다. | 1. 컬럼 세척으로 해결이 되지 않을 경우, 컬럼을 교체한다. | N/A | N/A