## HPLC_021
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Maintance | 시트번호(Sheet No.) | HPLC_021
작업명(Operation) | RID LED 수치 확인하는 방법
작업상황(Situation) | (RI)Baseline 흔들림(기준셀과 샘플셀 안정화)
목적(Purpose) | 기기 안정화, 재현성 확보
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. Detector 안정화를 한다. | 1. 기준셀과 샘플셀을 각각 이동상으로 채워주어 값이 흔들리지 않는 것을 확인한다. |  | 1. 분석조건과 동일한 Sensitivity와 Detector 온도에서 수치값이 흔들리지 않을 때까지 이동상을 흘려준다.
2. Detector energy level을 확인한다. | 1. Detector를 열어 Configure Diag를 눌러준다. 2. Optimize LED 를 선택한다. 3. Enter를 눌러 automatic optimization 결과값을 확인한다. 4. Energy level이 약 16.4 일 경우 분석에 적합한 상태이며, 이 값과 차이가 많이 나는 경우 안정화를 추가로 진행한다. |  | 1. Enery level 이 높을 경우 Baseline의 안정화가 되지 않았기에 분석 시, peak 경향이 다르거나 검출되지 않을 수 있다.