## HPLC_023
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Maintance | 시트번호(Sheet No.) | HPLC_023
작업명(Operation) | 시스템세척 진행 (인젝터)
작업상황(Situation) | 미지 피크 발생
목적(Purpose) | 인젝터 세척
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. 시스템 세척용액을 조제한다. | 1. 탈기장치를 준비한다. 2. 100% 메탄올, 100% 아세토니트릴, 100 물, 100% IPA 각 1L 씩 탈기한다. 3. 탈기한 용매를 4L 이동상병에 넣는다. 4. 4L 이동상병을 초음파를 진행하여 기포를 제거한다. |  | 1. 필요에 따라 용매 조제양을 조절하나 최종 용매의 비율은 각각 Methol : CAN : 물 : IPA = 1 : 1 : 1 : 1 로 한다. 2. 물과 100% 유기용매를 탈기 후 합칠 경우 기포가 발생할 수 있어 합친 후 초음파를 진행하여 기포를 제거한다.
2. 소량의 세척용매를 바이알에 담는다. | 1. 분석용 바이알에 시스템 세척용액을 담는다. 2. 바이알은 약 10 개 정도 준비한다.
2. 라인별 조성을 설정한다. (각 25%) | 1. A, B, C, D 라인을 포함한 모든 라인을 이동상 병에 넣는다. 2. 디스플레이의 manu 창에 들어간다. 3. 라인별 조성을 25%로 설정한다.
3. 안정화를 시켜준다. | 1. Wet prime 5분간 진행한다. 2. Injector purge를 5회 진행한다. 3. 유속 1mL/min 을 흘려 30분간 안정화 한다. |  | 1. 세척진행시 Empower 내 Cleaning 프로젝트 폴더에서 진행해도 무방하다. (별도 프로젝트 생성해둠) 2. 가능하면 Overnight 하여 라인, 디텍터를 세척한다.
4. 인젝터 세척을 진행한다. | 1. Empower 시스템 내 Cleaning 프로젝트에 접속한다. 2. 생성된 세척 Method를 Set up 해준다. 3. 준비된 세척용 바이알을 바이알 랙에 순서대로 넣어준다. 4. 바이알을 반복주입(약 30회)할 수 있도록 Sequence 를 생성한다. 5. run time 은 5분, 주입량은 10ul로 설정한다. 6. 분석을 진행한다. |  | 1. 세척주입량을 계산하여 바이알 개수를 여유있게 만든다. 2. 바이알 용량을 계산하여 바이알 no. 를 용량에 맞게 변경해준다. 3. 필요에 의해 반복주입 횟수를 늘린다.
5. 세척여부를 확인한다. (확인용 이동상, 컬럼, Blank 필요) | 1. 세척여부 확인용 이동상과 컬럼을 장착한다. 2. Wet Prime 을 3분 진행하고, Injector Purge 1회 한다. 3. 기기를 안정화한다. 4. 안정화 후 Blank 를 3회이상 분석하여 재현성을 확인한다. |  | 1. 확인용 이동상, 컬럼, Blank은 기존 분석시 오염이 예상되는 것으로 진행한다. 2. 오염되거나 미지피크가 발생 O : Injector 교체 또는 디텍터 교체 오염되거나 미지피크가 발생 X : Injector 세척 완료
1. 여과키트 윗부분
2. 클램프(clamp)
3. 여과지
4. 여과키트 아랫부분
5. 이동상병
1
2
34
5
탈기할용매
넣기!!