## HPLC_028
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Trouble Shooting | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-028
작업명(Operation) | 공바이알 테스트 진행
작업상황(Situation) | 피크가 일정하지 않음
목적(Purpose) | 인젝터 오염여부를 확인하기 위함
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. Blank, 공바이알 1개씩 준비한다. | 1. 기존 피크 경향이 일정하지 않은 분석시 사용한 Blank를 준비한다. 2. 공바이알을 준비한다. | N/A | 1. 공바이알 내부에 기포나 용액이 들어있는지 확인한다.
2. 각 바이알을 Inject Sample 한다. | 1. Manu/Status > Direct Function 을 누른다. 2. Inject Sample 을 누른다. 3. 바이알 번호, 분석시간, 주입량을 설정한다. 4. OK 를 누른다. |  | 1. 분석시간은 피크 유지시간 이상으로 설정한다. 2. 피크의 Area 값 확인이 필요한 경우 Empower 내 트러블슈팅 폴더에서 진행한다. 3. Inject Sample 기능을 사용할 경우 피크 경향확인이 가능함
3. 피크의 경향을 확인한다. | 1. Blank와 공바이알의 피크 경향을 비교한다. | N/A | 1. 동일한 유지시간에 동일한 시그널 발생하면 인젝터 오염이다.