## HPLC_029
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Trouble Shooting | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-029
작업명(Operation) | Check valve 세척하는방법
작업상황(Situation) | Bubble found on compression 에러 발생
목적(Purpose) | 체크밸브 막힘 현상을 최소화하여 버블 제거
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. GPV Pump를 멈춘다. | 1. 기기 'manu/status' 누른다. 2. 'Diag' → 'other tests'를 순서대로 누른다. 3. 'Turn off GPV' 를 선택하여 'OK'를 누른다. 4. GPV가 꺼진다. Press 'manu/status' on the instrument. Navigate through: Diag → other tests. Select 'Turn off GPV' and press 'OK'. GPV is now turned off. |  | 1. OK를 누르면 GPV가 바로 꺼지고, 'GPV is off' 창이 뜬다. 2. GPV : Gradient proportioning valve When 'OK' is pressed, the GPV turns off immediately, and a message saying "GPV is off" appears. GPV stands for Gradient Proportioning Valve.
2. Cheak Valve를 세척한다. | 1. 펌프에서 Check Valve를 분리한다. 2. 100% 물에서 15분간 초음파를 진행한다. 3. 100% 메탄올 또는 아세토니트릴에 15분간 초음파를 진행한다. 4. 화살표 방향을 위로하여 Check Valve를 재설치한다. Remove the check valve from the pump. Sonicate in 100% water for 15 minutes. Sonicate in 100% methanol or acetonitrile for 15 minutes. Reinstall the check valve with the arrow facing upward. |  | N/A
3. GPV Valve를 끈다. | N/A | N/A | N/A
2. Prime 을 진행한다. | 1. Direct Function > Wet Prime 을 누른다. 2. Flow Rate, Time을 설정한다. (7.5mL/min 로 약 3 분간 진행) 3. OK를 누른다. 4. Idle 상태로 변경되면서 prime 이 끝난다. Press Direct Function > Wet Prime. Set the flow rate and time. (e.g., 7.5 mL/min for about 3 minutes) Press 'OK'. Wet prime ends automatically when the system returns to Idle mode. |  | 1. Gradient 진행시에는 분석할 라인마다 100% 조성으로 Prime 한다. When running a gradient analysis, perform priming for each analytical line using 100% composition of the respective mobile phase.