## HPLC_029
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Maintenance | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-030
작업명(Operation) | 역상/ 순상 치환하는 방법
작업상황(Situation) | 역상->순상(순상->역상) 치환하는 방법
목적(Purpose) | 역상->순상 치환하는 방법
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. 탈기장치를 건조 시킨다. Dry the degassing device. | 1. 이동상 병과, 사용할 탈기 장치를 건조기에서 건조시킨다. (필요한 용매별로 이동상 병 준비) 1.Dry the mobile phase bottles and the degassing unit to be used in a drying oven. (Prepare bottles for each required solvent.) | N/A | 1. 순상라인에는, 물과 같은 극성용매가 들어가지 않도록 시험에 사용하는 모든 기구는 건조된 것을 사용한다. In the normal-phase line, use only dried equipment to ensure that no polar solvents such as water are introduced during the test.
2. 치환 용매 및 이동상을 탈기한다. Degas the replacement solvent and mobile phase. | 1. 건조시킨 탈기 장치로 각 용매를 탈기시킨다. (100%메탄올, 100%IPA, 100%헥산, 이동상 준비) Degas each solvent using the dried degassing unit. (100% Methanol, 100% IPA, 100% Hexane, mobile phase preparation) | N/A | 1. 탈기 방법 'HPLC-001'참조 2. 탈기할 용매로, 탈기장치를 한번 씻어준 후 탈기진행한다. (Ex. 메탄올 탈기 후 IPA로 탈기 할 경우, 탈기 장치 다시 건조시키지 않고 다음 용매인 IPA로 충분히 씻어준 후 진행한다.) Refer to: HPLC-001 Rinse the degassing unit once with the solvent to be degassed before starting the process. (Ex. If switching from MeOH to IPA, rinse the unit thoroughly with IPA without drying it again.)
3. 유니온을 연결한다. Connect the union. | 1. 컬럼 연결 부위에 유니온을 연결한다. 2. D라인(순상라인)의 Composition을 100%로 설정한다. 1. Connect a union to the column connection port. 2. Set the composition of Line D (normal-phase line) to 100%. |  | N/A
4. 100% MeOH로 치환한다. Replace with 100% MeOH. | 1. 탈기한 100% 메탄올에 순상라인(D라인)을 꽂는다. 2. Direct Function > Wet Prime 을 누른다. 3. Flow Rate, Time을 설정한다. (7.5mL/min 로 약 5 분간 진행) 4. 유속을 1.0mL/min으로 설정 후 흘린다. 5. 유속이 흐르는 상태에서 Prime seal wash 3회를 진행한다. 6. 유속이 흐르는 상태에서 Prime needle wash 3회를 진행한다. 7. Purge injection을 3회~5회 진행한다. 8. systme 압력값이 안정적인지 확인한다. 1.Connect Line D to the degassed 100% Methanol. 2.Press "Direct Function > Wet Prime". 3.Set the flow rate and time. (7.5 mL/min for approx. 5 minutes) 4.Set the flow to 1.0 mL/min and begin flushing. 5.While solvent is flowing, perform Prime Seal Wash 3 times. 6.While solvent is flowing, perform Prime Needle Wash 3 times. 7.Perform purge injection 3–5 times. 8.Confirm that the system pressure is stable. | N/A | 1. Wet prime진행방법: 'HPLC-003'참조 -> 각 용매를 변경할 때마다 Wet prime을 진행하고 유속을 흘려줘야 안정이 잘 이루어 진다. 2. 해당 용매로 치환이 잘 이루어졌는지 확인하기 위해서는 system의 압력값이 일정하게 안정적인지를 확인한다. 3. Prime seal/needle wash 진행방법: 'HPLC-014'참조 4. Purge injection 진행방법: 'HPLC-009'참조 Wet prime procedure: Refer to HPLC-003 → Whenever changing solvents, perform a wet prime and ensure the flow is running properly to achieve system stability. To confirm successful solvent replacement, check that the system pressure remains stable and consistent. Prime seal/needle wash procedure: Refer to HPLC-014 Purge injection procedure: Refer to HPLC-009
5.100% IPA로 치환한다. Replace with 100% IPA. | 1. 탈기한 100% 메탄올에 순상라인(D라인)을 꽂는다. 2. Direct Function > Wet Prime 을 누른다. 3. Flow Rate, Time을 설정한다. (7.5mL/min 로 약 5 분간 진행) 4. 유속을 1.0mL/min으로 설정 후 흘린다. 5. 유속이 흐르는 상태에서 Prime seal wash 3회를 진행한다. 6. 유속이 흐르는 상태에서 Prime needle wash 3회를 진행한다. 7. Purge injection을 3회~5회 진행한다. 8. systme 압력값이 안정적인지 확인한다. (The same steps are repeated three times in the original image; I listed it once above for clarity.) | N/A | 1. Wet prime진행방법: 'HPLC-003'참조 -> 각 용매를 변경할 때마다 Wet prime을 진행하고 유속을 흘려줘야 안정이 잘 이루어 진다. 2. 해당 용매로 치환이 잘 이루어졌는지 확인하기 위해서는 system의 압력값이 일정하게 안정적인지를 확인한다. 3. Prime seal/needle wash 진행방법: 'HPLC-014'참조 4. Purge injection 진행방법: 'HPLC-009'참조 (The same steps are repeated three times in the original image; I listed it once above for clarity.)
6.100% Hexane으로 치환한다. Replace with 100% hexane. | 1. 탈기한 100% 메탄올에 순상라인(D라인)을 꽂는다. 2. Direct Function > Wet Prime 을 누른다. 3. Flow Rate, Time을 설정한다. (7.5mL/min 로 약 5 분간 진행) 4. 유속을 1.0mL/min으로 설정 후 흘린다. 5. 유속이 흐르는 상태에서 Prime seal wash 3회를 진행한다. 6. 유속이 흐르는 상태에서 Prime needle wash 3회를 진행한다. 7. Purge injection을 3회~5회 진행한다. 8. systme 압력값이 안정적인지 확인한다. (The same steps are repeated three times in the original image; I listed it once above for clarity.) | N/A | 1. Wet prime진행방법: 'HPLC-003'참조 -> 각 용매를 변경할 때마다 Wet prime을 진행하고 유속을 흘려줘야 안정이 잘 이루어 진다. 2. 해당 용매로 치환이 잘 이루어졌는지 확인하기 위해서는 system의 압력값이 일정하게 안정적인지를 확인한다. 3. Prime seal/needle wash 진행방법: 'HPLC-014'참조 4. Purge injection 진행방법: 'HPLC-009'참조 (The same steps are repeated three times in the original image; I listed it once above for clarity.)
7. (분석이 끝난 후), 위 과정을 역순으로 진행한다. --> (순상-> 역상 치환방법) (After analysis), proceed with the above steps in reverse order. → (Normal-phase → reversed-phase replacement procedure) | 1. 4~6STEP의 과정을 역순으로 진행한다 (순상-> 역상, 100%Hexane -> 100%IPA ->100% MeOH) Perform steps 4 to 6 in reverse order. (Normal phase → Reversed phase: 100% Hexane → 100% IPA → 100% MeOH) | N/A | 1. 처음 순상으로 치환할 때와 마찬가지로, 탈기장치 및 이동상 병은 건조시켜 사용한다. As with the initial switch to normal phase, ensure the degassing unit and mobile phase bottles are dried before use.
순상(D라인)
1. 여과키트 윗부분
2. 클램프(clamp)
3. 여과지
4. 여과키트 아랫부분
5. 이동상병
1
2
34
5
탈기할용매
넣기!!