## HPLC-004
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Maintenance | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-004
작업명(Operation) | Buffer 이동상 → 100% 유기용매 방법
작업상황(Situation) | (공통) Buffer 이동상 → 100% 유기용매 이동상 변경하는 경우
목적(Purpose) | 기기 안정화 및 재현성 확보 (유기용매에 의한 기포발생 감소)
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. Buffer 이동상의 라인을 빼고 Wet Prime 한다. | 1. Status screen에서 분석할 라인을 100% 조성으로 설정한다. 2. Direct Function > Wet Prime 을 누른다. 3. Flow Rate, Time을 설정하고 OK를 누른다. 4. Idle 상태로 변경되면서 prime 이 끝난다. |  | 1. 기포가 들어갈때까지 2.0mL/min로 반복하여 진행한다.
2. 탈기한 물에 라인을 넣어 Wet Prime 한다. | 1. Status screen에서 분석할 라인을 100% 조성으로 설정한다. 2. Direct Function > Wet Prime 을 누른다. 3. Flow Rate, Time을 설정하고 OK를 누른다. 4. Idle 상태로 변경되면서 prime 이 끝난다. |  | 1. 5.0mL/min 로 약 10분간 진행한다.
3. Injector Purge를 진행한다. | 1. Status screen 의 Direct Function > Purge Injector 를 누른다. 2. Sample loop volumes 를 설정한다. (6으로 설정) 3. Purge 진행 후 압력테스르를 진행할 경우 Compression check를 체크한다. 4. OK를 눌러 Purge를 진행한다. 5. Diagnostics screen 에서 결과를 압력테스트 결과를 확인한다. |  | 1. 인젝터 내부에 기포가 있는지 확인한다. 기포가 존재할 경우 해당 과정을 반복하여 기포를 빼낸다.
4. 분석할 용매를 비치한다. | 1. 100% 유기용매를 탈기하여 이동상병에 채운다. 2. 분석할 라인을 분석할 이동상에 옮겨넣는다. 3. 탈기한 이동상을 살짝 흔들어 남은 기포를 제거한다. | N/A | N/A
5. 기기 상태를 안정화시킨다. | 1. HPLC_001또는 HPLC_002 절차에 따라 진행한다. | N/A | N/A