## HPLC-005
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Maintenance | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-005
작업명(Operation) | (UV)세척방법
작업상황(Situation) | (UV)컬럼/기기 세척방법
목적(Purpose) | 분석 후 샘플 등 오염물질 제거
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. 20% 메탄올로 컬럼을 세척한다. | 1. 이동상을 세척액(20% 메탄올)으로 교체한다. 2. 유속 1mL/min 으로 약 20분간 흘려 세척한다. | N/A | N/A
2. 유니온으로 100% 물로 Wet Prime 을 한다. | 1. Direct Function > Wet Prime 을 누른다. 2. Flow Rate, Time을 설정하고 OK를 누른다. 3. Idle 상태로 변경되면서 prime 이 끝난다. |  | 1. 분석한 이동상이 Buffer 인 경우 이 과정을 필수로 진행한다.
3. Injector 를 Purge 한다. | 1. Status screen 의 Direct Function > Purge Injector 를 누른다. 2. Sample loop volumes 를 설정한다. (6으로 설정) 3. Purge 진행 후 압력테스르를 진행할 경우 Compression check를 체크한다. 4. OK를 눌러 Purge를 진행한다. 5. Diagnostics screen 에서 결과를 압력테스트 결과를 확인한다. |  | 1. 해당 과정을 거쳐 Sample Loop 를 세척한다. 1) 이전에 분석한 이동상을 제거한다. 2) 시린지 또는 용매 경로에 있는 기포를 제거한다. 3) wet prime 후 새로운 이동상으록 교체한다.
3. 20% 메탄올에 모든 라인을 넣는다. | N/A | N/A | N/A
4. Plunger seal wash pump 를 Prime 한다. | 1. 시린지에 시린지 어뎁터를 장착한다. 2. Main screen에 Diag > Prime Sealwsh 누른다. 3. Seal wash inlet tube 에서 inlet filter를 제거한다. 4. Seal wash inlet tube에 시린지 어댑터를 장착하고 세척액을 채운다. 5. Start를 누르고, 시린지 plunge를 당겨준다. 6. Tube 밖으로 용매가 흐르면 Halt를 눌러 중지한다. 7. Seal wash inlet tube 와 inlet filter를 재설치한다. |  | 1. seal wash 라인이 비어있지 않도록 수시로 확인하여 채운다.
5. 기기를 세척한다. | 1. 약 10 분간 세척한다. (유속 : 3mL /min) | N/A | N/A
6. Needle wash pump 를 Prime 한다. | 1. Main screen 에서 Diag > Prime NdlWash 를 누른다. 2. 30초 동안 진행된다. 3. Start again 을 눌러 다시 시작한다. |  | 1. 사용 용매에 따라 Needle 세척용매를 달리하여 사용한다.