## HPLC-006
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Trouble shooting | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-006
작업명(Operation) | Check valve 교체방법
작업상황(Situation) | Lost prime 발생하거나 delta 값이 높고, 압력이 흔들리는 경우
목적(Purpose) | Check valve 막힘 현상 해결 → 일정한 압을 가하여 이동상의 흐름 유지 및 기기 안정화
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. GPV Pump를 멈춘다. | 1. 기기 'manu/status' 누른다. 2. 'Diag' → 'other tests'를 순서대로 누른다. 3. 'Turn off GPV' 를 선택하여 'OK'를 누른다. 4. GPV가 꺼진다. |  | 1. OK를 누르면 GPV가 바로 꺼지고, 'GPV is off' 창이 뜬다. 2. GPV : Gradient proportioning valve
2. pump 의 Check valve를 뺀다. | 1. 기기 하단을 열다. 2. pump 아래쪽의 큰 스크류를 돌린다. 3. 스크류 안에 Check valve를 뺀다. |  | 1. 어느정도 스크류가 나오면 손으로 스크류를 당겨 뺀다.
3. 새 Check valve를 스크류에 넣는다. | 1. Check valve 측면의 화살표 방향을 위로하여 장착한다. |  | 1. 교체할 Check valve 가 없으면 Check valve 를 세척하여 사용한다. 2. Check valve 세척시 조제용매에 따라 세척액을 달리한다. 1) Buffer: 100% 물 → 50% 메탄올 세척 2) 유기용매: 100% 메탄올 세척 3. 화살표 방향이 반대일 경우 압이 안걸릴 가능성이 높다.
4. 스크류를 pump에 재장착한다. | 1. 스크류 날의 시작점을 맞추고 손으로 돌려준다. 2. 스크류 부분이 약 5mm 이내 남으면 스패너로 살짝 잠궈준다. | N/A | 1. 강압적으로 손 또는 스패너로 돌려주면 스크류 날이 마모되어 용매가 샐 수 있으니 주의한다.
5. GPV Pump를 가동한다. | 1. 연결부위에 용매가 새는지 확인한다. 2. 새지 않으면 'OK'를 눌러 GPV 를 켜준다. 3. 용매가 샐 경우 스크류를 다시 뺐다가 재장착한다. | N/A | 1. 용매가 샐 경우 스크류 날 시작점부터 어긋난것으로 그상태로 조이게 되면 펌프 내부 날이 마모되어 용매가 더욱 많이 샐 수 있다.
6. 라인별 dry prime 을 진행한다. | 1. A, B, C, D라인 확인 2. Prime 대상 라인을 100% 조성 설정한다. 3. 기기 'manu/status' 누르고, 하단에 'Direct Function' 누른다. 4. 'Dry Prime' 을 선택한다. 5. 3번의 Prime 시간을 설정한다. (약 3분) 6. Prime 대상 라인을 선택하고 'Continue'를 누른다. 7. 기기 하단을 연다. 8. Prime valve를 열고 시린지로 용매를 당긴다. 9. 용매가 나오면 다시 Prime valve를 잠근다. |  | 1. dry prime 진행시 라인별로 100% 조성하여 흘려준다. 2. 빈 라인을 채울때 : dry prime 이동상을 변경할 때 : wet prime