## HPLC-007
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Trouble shooting | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-007
작업명(Operation) | In-line 필터 교체방법
작업상황(Situation) | 압력이 흔들리는 경우 (+ check valve 교체 후 압력이 불안정할 시)
목적(Purpose) | in-line 필터 막힘 해결 → 용매-샘플간 필터링을 통해 이동상의 흐름 유지 및 기기 안정화
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. In-Line 필터와 양쪽 압축나사를 분리한다. | 1. 스패너 3 개(5/8 인치 2개, 5/16인치 1개)를 이용한다. 2. In-Line 필터와 압축나사를 각각 잡고 분리한다. 3. Kimwipe를 이용하여 남아있는 용매를 흡수한다. 4. 스패너로 In-Line의 Outlet Housing를 잡는다. 5. 다른 스패너로 Inlet Housing을 풀어준다. |  | 1. 압축나사와 연결된 라인이 꼬이지 않도록 주의한다.
2. In-Line 필터 요소를 제거한다. | 1. 분리된 Inlet Housing을 기울인다. 2. Inlet Housing 안에 있는 In-Line 필터 요소를 제거한다. |  | N/A
3. In-Line 필터 요소를 교체한다. | 1. 100% 메탄올로 교체할 In-Line 필터 요소를 적신다. 2. 교체할 In-Line 필터 요소를 Inlet Housing 에 넣는다. |  | 1. 100% 메탄올 외 Isopropanol를 추천한다.
4. In-Line 필터와 양쪽 압축나사를 연결한다. | 1. 스패터 3 개(5/8 인치 2개, 5/16 1개)를 이용한다. 2. 스패너로 In-Line의 Outlet Housing를 잡는다. 3. 다른 스패너로 Inlet Housing을 잠가 연결해준다. 4. Inlet Housing 와 압축나사를 각각 잡고 연결해준다. |  | 1. 압축나사의 마모 방지를 위해 손으로 최대한 잠근 후 스패너로 조여준다. 2. 압축나사와 연결된 라인이 꼬이지 않도록 주의한다.
6. 용매를 흘려 세척한다. | 1. 20% 메탄올 세척액에 모든 라인을 넣는다. 2. 유속을 1ml/min 으로 설정하여 10분간 세척해준다. |  | 1. In-Line 필터에 leak가 있는지 확인하고 필요시 조여준다.
압축나사
In-Line 필터 요소
In-Line 필터 조립
↓
압축나사 조이기
(손으로)
↓
스패너로 조이기