## UPLC_004
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Trouble shooting | 시트번호(Sheet No.) | UPLC_004
작업명(Operation) | Needle calibration
작업상황(Situation) | Needle 교체 또는 축이 틀어진 경우
목적(Purpose) | vial을 찌르는 needle 최적위치를 맞추기 위함
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. Calibration 작업을 준비한다. | 1. 기기의 sample manager 문을 연다. 2. sample tray를 제거한다. 3. needle 기준 축이 될 도구(Teach block)를 sample tray의 빈 공간에 위치시킨다. 1. Open the Sample Manager door of the instrument. 2. Remove the sample tray. 3. Place the alignment tool (Teach Block) in the empty space of the sample tray to serve as the needle reference axis. |  | 1. 오른쪽에 위치한 Sample tray를 제거한다. 2. Teach block을 세로로 세워 움푹 파인 곳에 위치시킨다. 1. Remove the Sample Tray located on the right side. 2. Stand the Teach Block vertically and place it in the recessed area.
2. Needle X, Y 축을 Calibration 한다. | 1. 콘솔창을 활성화하여 상단메뉴에서 Troubleshoot→Calibration XY and Z axis 를 선택한다. 2. Start를 누른다. 3. Ok를 누르면 삐소리 3회 이후, needle이 teach block 위치로 옮겨져 온다. 4. 1.0 mm와 0.1 mm 를 각각 클릭하여 Z축을 teach block을 닿을 정도로 위치시킨다. 5. 정가운데를 vial 주입구멍이라 생각하여 X 와 Y 축을 위치시킨다. 6. Save를 눌러 위치를 저장한다. 1. Activate the console window and select Troubleshoot → Calibration XY and Z Axis from the top menu. 2. Click Start. 3. After clicking OK, the system will beep three times, and the needle will move to the Teach Block position. 4. Use the 1.0 mm and 0.1 mm adjustments to lower the Z-axis until the needle just touches the Teach Block. 5. Position the X and Y axes so that the needle is centered, assuming the center of the vial opening. 6. Click Save to store the position. |  | 1. 시작할 때, 1.0 mm 를 클릭하여 조절한 후에 거의 닿을 정도에서 0.1 mm를 클릭하여 세밀하게 조절해준다. 1. At the beginning, use the 1.0 mm adjustment to roughly position the needle, then fine-tune the alignment using the 0.1 mm adjustment until it nearly touches the surface.
3. Needle Z 축을 Calibration 한다. | 1. Teach block을 제거한다. 2. Sample tray를 다시 장착한다. 3. Maintain→Calibrate needle Z axis 를 선택한다. 4. Start를 누르고 Ok를 누른다. 5. 1.0 mm와 0.1 mm를 각각 클릭하여 Z축을 sample tray의 표면에 밀접하여 위치시킨다. 6. Save를 눌러 위치를 저장한다. 1. Remove the Teach Block. 2. Reinstall the Sample Tray. 3. Select Maintain → Calibrate Needle Z Axis. 4. Click Start, then click OK. 5. Use the 1.0 mm and 0.1 mm adjustments to position the Z-axis in close contact with the surface of the Sample Tray. 6. Click Save to store the position. |  | 1. Sample tray 위에 사원증을 놓고 바로 닿기 전까지의 위치로 Calibration을 한다. 1. Place your employee ID card on the Sample Tray and calibrate to a position just before the needle makes contact.
사원증